Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
5
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
6
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
7
КП-АПИ(Ф)НГТУ-210201.65-(АВР09-1)-08-14

1 Техническое задание на разработку конструкции изделия
1.1 Наименование, назначение, область применения
Блок вычислительный БВ-01 входит в состав многоканального теплосчётчика и обеспечивает:
- приём и обработку информации с измерительных каналов вычислителя по интерфейсу RS-485;
- расчёт, индикацию, архивирование параметров теплосчётчика;
- вывод значений параметров на ЖК-индикатор;
- отсчёт текущего времени и времени наработки вычислителя;
- вывод информации на ЭВМ, принтер по интерфейсу RS-232.
1.2 Основание для разработки
Основанием для разработки является задание на курсовую работу, выданное на кафедре КиТ РЭС АПИ. Дата утверждения задания:

1.3 Цель и задачи разработки
Выполнить конструкцию блока вычислительного в микроэлектронном исполнении, представив необходимую конструкторскую документацию и графический материал.

1.4 Источник разработки
Схема электрическая принципиальная с описанием.
1.5 Технические требования
1.5.1 Состав изделия и требование к его конструкции
1.5.1.1 Блок вычислительный должен содержать:
- микропроцессорный модуль;
- модуль питания;
- модуль коммутации.
1.5.1.2 Габаритные размеры блока не должны превышать 380х260х165 мм.

1.5.1.3 Масса блока не должна превышать 6,5 кг.
1.5.1.4 Блок вычислительный должен быть опломбирован для предотвращения несанкционированного доступа внутрь устройства.
1.5.1.5 Электрическая изоляция сетевой цепи питания БВ-01 относительно корпуса должна выдерживать воздействие испытательного напряжения 1500 В (эффективное значение), частотой 50 Гц.
1.5.1.6 Электрическое сопротивление изоляции между цепями сетевого питания и корпусом БВ-01 должно быть не менее 40 МОм при напряжении 500 В.
1.5.2 Показатели назначения
1.5.2.1 Питание БВ-01 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50±1 Гц и от встроенной литиевой гальванической батареи (для часов текущего времени) с номинальным напряжением 3 В.
1.5.2.2 Потребляемая мощность от сети не должна превышать 10 Вт.
1.5.2.3 Время готовки к работе после включения питания БВ-01 должно быть не более трёх минут.
1.5.2.4 Режим работы блока — непрерывный.
1.5.3 Требования по надёжности
1.5.3.1 Средняя наработка на отказ блока вычислительного должна быть не менее 10000 часов с учётом технического обслуживания.
1.5.3.2 Средний срок службы до списания БВ-01 должен быть не менее 12 лет
1.5.3.3 Блок вычислительный относится к восстанавливаемому, ремонтируемому, обслуживаемому изделию.
1.5.4 Требования к стандартизации и унификации
1.5.4.1 Конструкция блока должна быть разработана с максимальным использованием стандартных и унифицированных деталей, узлов и конструктивных элементов, используемых на предприятии-изготовителе. Комплектующие изделия и материалы должны соответствовать требованиям действующих стандартов или технических условий.
1.5.5 Требования безопасности
1.5.5.1 По электробезопасности блок вычислительный относится к классу I по

ГОСТ 12.2.007.0.
1.5.5.2 При испытании и эксплуатации к работе с БВ-01 допускают лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и изучивших документацию на блок вычислительный и используемые средства измерений и оборудование.
1.5.5.3 Материалы не должны выделять токсичные, вредные для здоровья человека веществ.
1.5.6 Условия эксплуатации
1.5.6.1 Блок вычислительный должен сохранять свои характеристики при следующих условиях эксплуатации:
- диапазон температур окружающей среды от плюс 1 до плюс 40°С.
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25°С и более низких температурах.
- после воздействия синусоидальной вибрации в соответствии с требованиями к группе N2 по ГОСТ 12997.
- вне взрывоопасных зонах помещения.
1.5.6.2 Исполнение блока вычислительного по степени защиты от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды должны быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254.
1.5.7 Требования к упаковке и хранению
1.5.7.1 Упаковку следует проводить в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха плюс (25±10) °С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
1.5.7.2 Хранить БВ-01 следует в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 1 °С до плюс 40 °С со среднегодовой относительной влажностью до 80 % при температуре плюс 30 °С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, разрушающих изоляцию, металлические и пластмассовые детали.
1.5.8 Эстетические и эргономические требованиям
1.5.8.1 Блок должен быть выполнен в удобном для переноски корпусе.